2026年度上海市公路水运工程质量检测机构比对试验综合评价结果
	序号
	检测机构名称
	Z值(氯离子含量试验-电位滴定法)
	视频及技术资料存在问题
	综合评价

	1
	上海中测行工程检测咨询有限公司
	0.27
	/
	合格

	2
	上海同济检测技术有限公司
	0.27
	/
	合格

	3
	上海市建筑科学研究院有限公司
	0.27
	/
	合格

	4
	中铁上海工程局集团工程检测有限公司
	0.27
	/
	合格

	5
	上海航源检测科技有限公司
	-0.54
	/
	合格

	6
	上海苏科建筑技术发展有限公司
	-0.54
	/
	合格

	7
	上海建科检验检测认证有限公司
	0.54
	/
	合格

	8
	上海城校工程检测有限公司
	0.54
	/
	合格

	9
	上海港湾工程质量检测有限公司
	-0.81
	/
	合格

	10
	上海浦公检测技术股份有限公司
	-0.81
	/
	合格

	11
	上海松江新城投资咨询有限公司
	-0.81
	/
	合格

	12
	上海立胜工程检测技术有限公司
	-0.81
	/
	合格

	13
	上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司
	1.08
	/
	合格

	14
	上海市市政公路工程检测有限公司
	-1.35
	/
	合格

	15
	上海惠浦工程检测有限公司
	0.27
	移液管未校流出时间。
	合格（需整改）

	16
	上海同丰工程咨询有限公司
	-0.27
	水质验收时，使用的标准缓冲溶液有误。
	合格（需整改）

	17
	同纳检测认证集团有限公司
	-0.27
	一次微商过程数据不全，硝酸银体积消耗量计算结果无法溯源。
	合格（需整改）

	18
	中建港航局集团有限公司
	-0.27
	原始记录表中未记录突跃点前后数据，计算结果无法溯源。
	合格（需整改）

	19
	上海建耘建设工程检测有限公司
	0.27
	单标线称管ZJ-1077,检定日期为2022年06月21日，超出检定有效期。
	合格（需整改）

	20
	上海新地海洋工程技术有限公司
	0.27
	原始记录（2026J052）记录的温湿度与报告92026-JC-026（SY)的温湿度数据不一致。
	合格（需整改）

	21
	上海中咨安通工程质量检测有限公司
	0.54
	原始记录表中未记录突跃点前后数据，计算结果无法溯源。
	合格（需整改）

	22
	上海科准建设工程检测有限公司
	0.81
	自动电位滴定仪设备上绿标校准日期与校准报告上面的校准日期不一致。
	合格（需整改）

	23
	国检测试控股集团上海有限公司
	-1.35
	硝酸银、氯化钠标准溶液标识有效期填写3个月,不满足GB/T 601-2016(3.10)要求。
	合格（需整改）

	24
	上海诚云建设工程质量检测有限公司
	0.27
	1.试样质量未按照作业指导书要求称量（1-2）g；
2.原始记录表中未记录突跃点前后数据，计算结果无法溯源。
	合格（需整改）

	25
	上海虹裕建设工程检测有限公司
	-1.35
	1.机械式温湿度计（管理编号：104）检定周期填写为3年；
2.记录表中未记录突跃点前后数据，计算结果无法溯源。
	合格（需整改）

	26
	上海市欣宇建设工程检测试验有限公司
	2.16
	提供的电位滴定仪校准证书中，未对容积进行校准。
	合格（需整改）

	27
	上海隧道工程质量检测有限公司
	-2.43
	硝酸银标准溶液标定结果保留位数不满足作业指导书要求。
	合格（需整改）

	28
	上海市政工程检测中心有限公司
	2.97
	硝酸银标定结果与标准溶液证书值相差较大。
	合格（需整改）

	29
	中冶检测认证（上海）有限公司
	0.27
	1.电位滴定仪（YZWJ40）滴定管容量未校准;
2.视频拍摄未清晰展示称量数据及仪器设备结果数据/打印小票数据。
	不合格

	30
	申铁方圆检测科技有限公司
	4.05
	1.氯离子自动电位滴定仪（HX-62)滴定管容量未校准；
2.移液管润洗和移液不规范；
[bookmark: _GoBack]3.样品状态描述为“乳白色液体，无杂质，无沉淀”，与样品实际状态不符；
4.用硝酸银标准溶液润洗电位滴定仪管子时，电极浸泡在洗液中。
	不合格

	31
	上海建洋建设工程质量检测有限公司
	-8.38
	1. 审核人员、报告批准人员的近3个月社保缴纳记录存疑；
2. 未见设备检校报告确认表；
3.原始记录表中未记录突跃点前后数据，计算结果无法溯源；
4.氯离子含量平行试验结果不满足重复性限要求，结果无效。
	不合格



